Clinica Chimica Acta 493 (2019) 1

Содержание доступно в ScienceDirect

Clinica Chimica Acta

домашняя страница журнала: www.elsevier.com/locate/cca

Оценка применения нового мультиплексного анализа для диагностики аллергии

Buzzulini Francescaa⁎, Da Re Mirellaa, Scala Enricoc, Martelli Paolaa, Conte Mariaelisabettaa, Brusca Ignaziob, Villalta Daniloa

aОтделение аллергии и иммунологии, больница Санта-Мария-дельи-Анджели, Порденоне, Италия

bОтделение лабораторной медицины, Буккери, больница Ла Ферла, Палермо, Италия

c Научно исследовательский институт дерматологии Непорочной Девы Марии (IDI-IRCCS), Рим, Италия

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАТЬЕ:

Ключевые слова:

Молекулярная аллергия

Подход снизу вверх (восходящий анализ)/подход сверху вниз (нисходящий анализ)

Мультиплексные анализы/ моноплексные анализы

Allergy explorer-ALEX®

АННОТАЦИЯ

Общие сведения: Прогресс в понимании молекулярных основ аллергии значительно улучшил качество диагностики аллергии, однако место моно- и мультиплексного анализов в диагностическом алгоритме все еще вызывает споры.

Методы: Цель исследования заключалась в проверке аналитических характеристик недавно выпущенного рынок анализатора Allergy explorer-ALEX® в отобранной популяции субъектов (105 субъектов с аллергией и 15 субъектов без аллергии в качестве отрицательного контроля), в сравнении с эталонным анализатором ImmunoCAP® и кожной инъекционной пробой (SPT).

Результаты: Межаналитическое качественное сравнение показало существенное сходство результатов, полученных с использованием анализатора ALEX® и кожной инъекционной пробы (k = 0,64). Существенное сходство результатов, полученных с использованием анализаторов ALEX® и ImmunoCAP®, было продемонстрировано при обнаружении IgE (k = 0,64 в случае аллергенов воздуха и k = 0,51 в случае пищевых аллергенов), в свою очередь, при обнаружении молекулярных компонентов (k = 0,92 в случае аллергенов воздуха и k = 0,72 в случае пищевых аллергенов) было продемонстрировано более высокое сходство результатов. Количественное сравнение показало низкую корреляцию между ALEX® и ImmunoCAP®.

Заключение: Одновременное обнаружение как IgE, так и молекулярных компонентов с помощью анализатора ALEX® может преодолеть некоторые из основных ограничений, связанных с используемыми в настоящее время средствами мультиплексного анализа. Однако, прежде чем использовать ALEX® в качестве рутинного метода, аналитические характеристики (в частности, связанные с экстрактами) необходимо дополнительно изучить в более широком масштабе.

- Введение

Молекулярная диагностика аллергии (МА) значительно улучшила качество диагностики аллергии, обеспечив возможность отличить настоящую сенсибилизацию от перекрестных реакций, с важной возможностью выбора иммунотерапии с учетом специфики аллергенов и стратификации риска развития пищевой аллергии [1, 2]. Тем не менее, для полного раскрытия потенциала данного метода необходимо сформировать четкий план диагностического обследования и иметь хороший уровень знаний диагностических методов.

В настоящее время МА может проводиться методом моно- или мультиплексного анализа. Пока что моноплексный анализ является методом выбора в рамках традиционного анализа "сверху вниз"; с помощью такой индуктивной стратегии аллерголог, переходя от клинического анамнеза, кожных инъекционных проб и/или определения IgE сенсибилизации к экстрактам, выбирает, какие молекулы должны быть проверены на основе точной клинической гипотезы. Ценность моноплексных анализов в том, что они позволяют получить количественную оценку, характеризуются высоким уровнем автоматизации (позволяют вводить как экстракты, так и молекулы в одной и той же сессии тестирования) и являются экономически эффективными, когда производятся с использованием надежного диагностического алгоритма. С другой стороны, некоторая сенсибилизация организма может быть пропущена или недооценена. Мультиплексные анализы, в свою очередь, обеспечивают более широкое видение профиля сенсибилизации пациента. Они нужны, когда необходимо протестировать >12-13 молекул (анализы имеют как клиническое, так и экономическое преимущество) или в условиях педиатрической практики из-за малого объема получаемой сыворотки крови. Они являются первым вариантом в случае анализа "снизу вверх" для тех клиницистов, которые решают перейти от широкого лабораторного тестирования к клиническому, а также во всех тех клинических условиях, которые требуют, после первого использования подхода "сверху вниз", расширения панели проверяемых молекул ("U-образный подход") [3]. Однако доступные мультиплексные анализы являются полуколичественными методиками и менее чувствительны в сравнении с моноплексным анализом. Первым мультиплексным анализатором, представленным на рынке и используемым в настоящее время, является микроматричный анализатор (ISAC®, Thermo Fisher, Швеция), который позволяет тестировать 112 различных молекул, как рекомбинантных, так и нативных, с небольшим количеством сыворотки (30 мкл) [4, 5]. Недавно на рынок был выпущен еще один макроматричный анализатор (Allergy Explorer-ALEX®, Macro-ArrayDX, Вена, Австрия). Он отличается от ISAC® тем, что содержит как экстракты аллергенов (157), так и молекулярные компоненты (125), продается как количественный измерительный прибор, а его специфичность может быть улучшена ингибированием реакционной способности кросс-реактивных углеводородных детерминантов (CCD). С технической точки зрения он выполняет одно определение для каждого отдельного аллергена (ISAC выполняет тройной тест на каждый молекулярный компонент) и представляет его в виде макроматрицы.

Насколько нам известно, только одна группа уже опубликовала результаты сравнения ALEX® с представленным на рынке микроматричным анализатором ISAC® [6]. В настоящем исследовании мы описываем эффективность ALEX® и его потенциальный вклад в критическую интерпретацию профилей сенсибилизации IgE.

Целью настоящего исследования было тестирование аналитических характеристик ALEX® в выбранной популяции в сравнении с аналитическими характеристиками ImmunoCAP® (Thermo Fisher, Швеция). Эти два анализатора сравнивались на качественном (межэкспертное сходство) и количественном уровнях. В ходе дальнейшего исследования каждый отдельный анализатор сравнивался с кожной инъекционной пробой с точки зрения качества результатов.

- Материал и методы

  - Выборка

Всего было протестировано 120 сывороток, полученных из двух центров в Италии (отделение аллергии и иммунологии, больница Санта-Мария-дельи Анджели, Порденоне, Италия и отделение лабораторной медицины Буккери, больница Ла Ферла, Палермо, Италия). Средний возраст в популяции, которая включала 58 мужчин и 62 женщин, составлял 29 лет (от 3 до 69 лет). Из общего числа 56 человек страдали от респираторной аллергии и 49 – от пищевой аллергии. При респираторной аллергии 48 пациентов страдали ринитом: 6 умеренно перемежающимся (12%), 2 легко переносимым (4%), 5 умеренно-тяжелым перемежающимся (10%) и 35 умеренно-тяжелым хроническим (70%). Четырнадцать пациентов страдали аллергической астмой. Из общего числа лиц, страдающих пищевой аллергией, 30 пациентов с синдромом LTP (белок, переносящий липиды) [5 пациентов (16,7%) с легкими симптомами, 17 пациентов (56,6%) с умеренными симптомами и 8 (26,7%) с серьезными симптомами] и 19 с аллергией на лесной орех/грецкий орех [5 пациентов с легкими (26,3%), 12 пациентов с умеренными (63,1%) и 2 пациентов (10,6%) с серьезными симптомами]. Клиническая часть исследования, а также конкретные измерения IgE были частью клинической практики каждого участвующего в исследовании центра. Пациенты дали информированное согласие на использование своих клинических данных и сыворотки крови в анонимной форме. Исследование было одобрено экспертным советом соответствующих больниц. С учетом наблюдательного характера исследования официальное утверждение внешним комитетом по этике не требовалось.

  - Методы

Сыворотки были протестированы с помощью ALEX® и результаты сравнивались с данными, полученными с помощью ImmunoCAP® для моноплексного анализа IgE и кожных инъекционных проб (ALK Abello для персика и Stallergens для всех других экстрактов), которые ранее проводились по клиническим показаниям в рамках обычного подхода диагностики сверху вниз. Решение сравнить ALEX® с ImmunoCAP® было принято в связи с необходимостью оценить эффективность ALEX® как с точки зрения количественных, так и качественных результатов, а также оценить как экстракты, так и молекулы.

В ALEX® различные аллергены и компоненты попадают на нитроцеллюлозную мембрану в картридже, которая затем инкубируется с 0,5 мл 1:5 раствора сыворотки в процессе перемешивания. В частности, растворитель сыворотки содержит CCD-ингибитор; следуя этой процедуре без дополнительной предварительной инкубации, производитель гарантирует CCD-ингибирование на уровне 85%. После инкубации в течение двух часов щелочную фосфатазу тщательно промывают, добавляют предварительно разбавленный анти-человеческий IgE, помеченный щелочной фосфатазой, и выдерживают в течение 30 минут. После еще одного цикла интенсивной промывки добавляется субстрат ферментативной реакции, и через восемь минут реакция завершается. Мембраны высушиваются, и интенсивность цветовой реакции для каждого пятна с аллергеном измеряется с помощью прибора с зарядовой связью.

Специальное программное обеспечение переводит изображения в цифровой формат и готовит отчет, в котором перечисляются аллергены и компоненты, и их оценка в кЕ/мл. Также измеряется общее содержание IgE. Наконец, произвольная калибровочная кривая получается в результате реакции с четырьмя точками с понижающимися концентрациями специфического IgE, соответствующими < 0,35 кЕ/л, 0,35-1 кЕ/л, 1-5 кЕл, 5-15 кЕ/л и > 15 кЕ/л [6]. Мы считали результат положительным при концентрации >0,35 кЕ/л как в случае ImmunoCAP®, так и в случае ALEX®.

  - Статистический анализ

Межэкспертное сходство между ALEX® и ImmunoCAP® было рассчитано для качественных результатов (положительные-отрицательные); коэффициент каппа Коэна (k), положительное и отрицательное сходство оценивалось для каждого отдельного рассматриваемого экстракта и молекулы. Кроме того, каждый отдельный метод оценивался с точки зрения качественного сходства с результатами кожной инъекционной пробы (SPT).

Как традиционно предполагается, значения каппа интерпретируются следующим образом: k ≤ 0 нет сходства, 0,01-0,20 нет или незначительное сходство, 0,21 -0,40 несущественное сходство, 0,41-0,60 умеренное сходство, 0,61 -0,80 существенное и 0,81-1,00 почти полное сходство.

Для исследования корреляции между количественными значениями IgE, обнаруженными двумя различными методами (ALEX® и ImmunoCAP®), использовались графики Блэнда-Альтмана.

Все статистические анализы проводились с использованием статистического программного обеспечения MedCal версии 10.4.5 («Мариакерке», Бельгия).

- Результаты

  - Межаналитическое сходство в случае аллергенов воздуха

Сравнение результатов ImmunoCAP® и ALEX® впервые было проведено на качественном уровне. Аллергены воздуха или ингаляционные аллергены (пыльца + пылевые клещи) показали существенное межэкспертное согласие на экстракты (k = 0,64). Среди ингаляционных аллергенов наименьшее сходство наблюдалось в случае полыни (k = 0,26), амброзии (k = 0,16) и кипариса (k = 0) (Таблица 1a). Молекулярные компоненты ингаляционных аллергенов показали в целом почти полное сходство (k = 0,92), при этом самые низкие показатели наблюдались в случае Amb a 1 (k = 0,35) в соответствии с профилем сходства, наблюдаемым на экстрактах амброзии. Напротив, сходство по Art v 1 и Cup a 1 достигало значения k соответственно 1 и 0,87 (Таблица 1b).

Таблица 1 a

Межаналитическое сходство в случае аллергенов воздуха: экстракты

|  | ICAP + AL + | ICAP + AL- | ICAP-AL+ | ICAP-AL- | Пол. согласие. | 95% CI | Отр. согласие. | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыльца травы | 22 | 4 | 0 | 7 | 0,92 | 0,83-0,99 | 0,78 | 0,56-0,99 | 0,7 |
| Полынь | 2 | 8 | 0 | 23 | 0,33 | 0,0-0,67 | 0,85 | 0,75-0,95 | 0,26 |
| Амброзия | 2 | 12 | 0 | 19 | 0,25 | 0,0-0,5 | 0,76 | 0,62-0,89 | 0,16 |
| Береза | 20 | 3 | 0 | 10 | 0,93 | 0,85-1 | 0,87 | 0,72-1 | 0,8 |
| Оливковое дерево | 15 | 2 | 0 | 16 | 0,93 | 0,85-1,02 | 0,94 | 0,85-1,02 | 0,88 |
| Кипарис | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0-0 | 0,73 | 0,73 | 0 |
| Постенница | 2 | 1 | 0 | 30 | 0,8 | 0,41-1,1 | 0,98 | 0,95-1 | 0,78 |
| Альтернария | 6 | 0 | 1 | 26 | 0,92 | 0,77-1 | 0,98 | 0,94-1 | 0,9 |
| Dermatoph. Pt. | 14 | 2 | 1 | 6 | 0,9 | 0,79-1 | 0,8 | 0,57-1 | 0,7 |
| Dermatoph. Ph. | 10 | 5 | 0 | 8 | 0,8 | 0,62-0,97 | 0,76 | 0,55-0,96 | 0,58 |
| Всего | 93 | 51 | 2 | 164 | 0,77 | 0,72-0,83 | 0,86 | 0,82-0,89 | 0,64 |  |

Таблица 1 b

Межаналитическое сходство в случае аллергенов воздуха: молекулярные компоненты

|  | ICAP + AL + | ICAP + AL- | ICAP-AL+ | ICAP-AL- | Пол, согласие | 95% CI | Отр, согласие | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phl p 1 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0,9811 | 0,94-1 | 0,9231 | 0,77-1 | 0,9043 |
| Phl p 5 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Art v 1a | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 |
| Amb a 1a | 4 | 9 | 0 | 20 | 0,47 | 0,17-0,76 | 0,81 | 0,69-0,93 | 0,35 |
| Bet v 1 | 18 | 0 | 1 | 14 | 0,97 | 0,92-1 | 0,96 | 0,89-1 | 0,93 |
| Ole e 1b | 12 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cup a 1c | 19 | 1 | 1 | 12 | 0,95 | 0,882-1 | 0,92 | 0,81- | 0,87 |
| Par j 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alt a 1, | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Der p 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Der p 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Der p 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего | 129 | 10 | 3 | 191 | 0,95 | 0,92-0,97 | 0,96 | 0,94-0,98 | 0,92 |  |

a Нативный для ImmunoCAP®

b Нативный для ALEX®.

c Нативный для ImmunoCAP® и ALEX®.

  - Межаналитическое сходство по пищевым аллергенам

Общее сходство в отношении пищевых аллергенов проявляется в умеренном сходстве в отношении экстрактов (k = 0,47) и значительном сходстве в отношении молекулярных компонентов (k = 0,72).

Для критической интерпретации данных согласия о пищевых аллергенах анализировались две различные подгруппы населения. Первая – это популяция, отобранная в Палермо и строго характеризующаяся сенсибилизацией к белку, транспортирующему липиды (nsLTP), отмеченная как средиземноморский тип  (30 образцов) [7]. Вторая популяция была отобранная по сенсибилизации к лесному ореху/грецкому ореху (19 образцов). В популяциях, сенсибилизированных к LTP, экстракты персика и Pru p3 показали полное согласие; напротив, оба экстракта арахиса (k = 0,25) и Ara h 9 (k = 0,63) показали меньшее согласие (Таблица 2а). У пациентов, сенсибилизированных к лесному ореху/грецкому ореху, более высокое согласие наблюдалось у Cor a 8, а самое низкое - у семейства 2S альбумин с Cor a 14 (k = 0,21) (Таблица 2b). Все результаты подробно представлены в Таблицах 2a и 2b, но, в частности, они находятся под сильным влиянием дисбаланса положительных/отрицательных образцов.

  - ImmunoCAP® и ALEX® в сравнении с кожной инъекционной пробой

Для того чтобы оценить методы в контексте рутинной клинической практики, мы сравнили результаты ALEX® и ImmunoCAP® с результатами кожных инъекционных проб. Сравнение каждого отдельного метода с кожной инъекционной пробой показало существенное согласие как по ImmunoCAP® (k = 0,73, диапазон 0,66-0,81) (Таблица 3a), так и по ALEX® (k = 0,62, диапазон 0,53-0,70) (Таблица 3b).

Самое низкое согласие наблюдалось для ImmunoCAP® и кожных инъекционных проб для травы постенницы и, как и ожидалось из предыдущего анализа, в оценке ALEX® для амброзии и кипариса.

  - Количественная корреляция между экстрактами и молекулами (ImmunoCAP® ALEX)

График Бланда-Альтмана показал завышенную оценку ALEX® при низких титрах и ImmunoCAP® при высоких титрах, как для экстрактов, так и для молекул (Рис. 1 а и б).

  - Анализ отрицательного контроля

Анализ проводился на 15 отрицательных контрольных образцах, составивших 2335 тестов на экстракты и 1875 - на молекулярные компоненты. Во всех случаях, кроме одного, результат ALEX® был отрицательным, давая ложноположительный результат в 0,00042% случаев.

  - CCD-анализ

Данные для анализа CCD были доступны только для сенсибилизированной ингаляционными аллергенами популяции (33 сыворотки).

Как и ожидалось, на основе CCD-ингибирования для ALEX® мы обнаружили низкое согласие по сравнению качественных результатов CCD между ImmunoCAP® и ALEX® (k = 0,11, ICAP + ALEX+n = 1, ICAP + ALEX-n = 10, ICAP-ALEX+n = 0, ICAP-ALEX-n = 22).

11/33 сывороток (33,3%) показали положительный результат CCD при использовании ImmunoCAP® и полное ингибирование CCD при использовании ALEX® (рис. 2).

- Обсуждение

В нашем исследовании изучалась эффективность нового мультиплексного анализа ALEX® в плане обнаружения IgE-антител к пыльце, пылевым клещам, экстрактам и молекулам пищевых аллергенов. Было произведено качественное и количественное сравнение анализаторов ALEX® и ImmunoCAP® для моноплексного тестирования.

4.1. Анализ пыльцевых экстрактов и молекул

Анализ экстрактов пыльцы выявил существенное межаналитическое сходство, при этом значение k > 0,81 в 3/10 экстрактах; наименьшее сходство наблюдалось в случае кипариса (k = 0), полыни k = 0,26) и амброзии (k = 0,16).

Таблица 2a

Межаналитическое сходство по пищевым аллергенам: LTP чувствительного населения.

|  | ICAP + AL + | ICAP + AL- | ICAP-AL+ | ICAP-AL- | Пол. согласие | 95% CI | Отр. согласие | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экстракт персика | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 -1 | 1 | 1-1 | 1 |
| Экстракт арахиса | 6 | 13 | 0 | 11 | 0,48 | 0,23-0,72 | 0,62 | 0,44-0,81 | 0,25 |
| Всего | 35 | 13 | 0 | 12 | 0,84 | 0,76-0,93 | 0,65 | 0,47-0,83 | 0,51 |
| Ara p3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 -1 | 1 | 1-1 | 1 |
| Аrа х 9 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0,91 | 0,82-0,99 | 0,71 | 0,84-0,98 | 0,63 |
| Всего | 50 | 4 | 0 | 6 | 0,93 | 0,92-0,99 | 0,75 | 0,51-0,98 | 0,71 |

Таблица 2b

Межаналитическое сходство по пищевым аллергенам: выборка лесной орех/грецкий орех

|  | ICAP + AL + |  | ICAP + AL- | ICAP-AL+ | ICAP-AL- | Пол. согласие | 95% CI | Отр. согласие | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экстракт грецкого ореха | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,97 | 0,92-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Экстракт лесного ореха | 13 | 5 | 0 | 1 | 0,83 | 0,69-0,97 | 0,28 | 0,15-0,72 | 0,25 | 0,21 |
| Всего | 31 | 6 | 0 | 1 | 0,91 | 0,84-0,98 | 0,25 | 0,1-0,6 | 0,51 | 0,21 |
| Jug r 1a | 16 | 3 | 0 | 0 | 0,91 | 0,81-1 | 0 | 0,1-1 | 1 | - |
| Cor a 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 -1 | 1 | 1-1 | 0,63 | 1 |
| Cor a 9b | 7 | 1 | 0 | 11 | 0,93 | 0,8-1 | 0,95 | 0,87-1 | 0,71 | 0,89 |
| Cor a14a | 6 | 9 | 0 | 4 | 0,57 | 0,31-0,82 | 0,47 | 0,17-0,76 |  | 0,21 |
| Всего | 33 | 13 | 0 | 30 | 0,86 | 0,77-0,94 | 0,85 | 0,75-0,93 |  | 0,70 |

a Нативный для ALEX®.

b Нативный для ImmunoCAP® и ALEX®.

Как показано в Таблице 1 a,  ImmunoCAP® часто дает положительный результат, тогда как ALEX® дает отрицательный результат.

Для того чтобы исследовать клиническую значимость таких результатов, если таковые имеются, мы проанализировали клинические данные. У полисенсибилизированных пациентов идентификация клинически значимых аллергенов часто является сложной задачей, однако в исследуемой популяции пациенты использовали приложение «Allergy Monitor» для регистрации своих симптомов, позволяя сопоставить баллы симптомов с количеством пыльцы. Анализ амброзии и кипариса, двух аллергенов с серьезными отклонениями, выявил клиническую значимость результатов, полученных с использованием ImmunoCAP®, у 3/12 (25%) пациентов в случае амброзии и 3/14 (21,4%) -  в случае кипариса. При сравнении результатов, полученных для прямого IgE с молекулярными компонентами, общее сходство было почти полным (k = 0,92), а наименьшее – в случае Amb a 1 (основной детерминант амброзии). Для всех остальных молекул результаты показывают хорошее постоянство между различными молекулами (k в диапазоне от 0,87 до 1). Молекулярный компонент кипарисовой пыльцы (cup а 1) и полыни (art v 1) показали почти полное согласие, что позволяет идентифицировать пациентов с чувствительностью к кипарису и полыни, пропущенных при определении экстракта.

В результате комбинированного анализа экстрактов и молекулярных компонентов мы обнаружили некоторые расхождения. При комплексном анализе в 3 случаях (2 для полыни и 1 для оливкового экстракта) наличие CCD могло привести к ложноположительным результатам в экстрактах ImmunoCAP®. У двух других пациентов анализ показал расхождение между двумя методами не только в отношении экстрактов, но и в отношении молекулярных компонентов, при этом реакция на амброзию и Amb a1 были положительным при использовании ImmunoCAP® и отрицательным при использовании ALEX®. Нельзя исключить, что в этих случаях CCD также могла сыграть определенную роль, поскольку Amb a1 является нативной в ImmunoCAP® и рекомбинантной в ALEX®. До сих пор низкий уровень k, наблюдаемый в случае амброзии, должен быть тщательно интерпретирован в свете CCD- помех.

Кроме того, как недавно сообщали Hemmer и соавт., целлюлоза, используемая в качестве твердофазного носителя аллергенов в ImmunoCAP®, может содержать различные количества CCD, достаточные для получения ложноположительных результатов тестов с негликозилированными рекомбинантными аллергенами у пациентов с высоким содержанием анти-ССD IgE антител [8].

В любом случае, по любому из указанных соображений, следует учитывать, что ограничение количества выборки, отраженное в 95% ДИ, должно учитываться при рассмотрении результатов.

- Анализ пищевых аллергенов

В обеих популяциях, как и ожидалось, экстракты показали меньшее согласие по сравнению с молекулами.

По молекулярным компонентам согласие было близко к идеальному для Pru p3 и умеренному для Ara h9; однако в последнем случае, где ALEX® показал отрицательные результаты, ImmunoCAP® показал положительные результаты для низких титров (< 1 кЕ/л).

Анализ сенсибилизированной к лесным орехам/грецким орехам популяции выявил почти полное согласие для носителей LTP (Cor a 8); среди семейства белков хранения хороший уровень согласия наблюдался только для Cor a 9 (11S глобулин), а не Cor a 14 (2S альбумин), у 6 пациентов результат отрицательный на ALEX® и положительный на высоких титрах в ImmunoCAP® (> 1 Cor 14 кЕ/л). Следует подчеркнуть, что Cor a 14 является нативной в ALEX® и рекомбинантной в ImmunoCAP®. Более высокая чувствительность ImmunoCAP® к выявлению аллергии на орехи была недавно продемонстрирована также в отношении используемых в настоящее время мультиплексным методом (ISAC®) [9].

- Кожная инъекционная проба в сравнении с ImmunoCAP® и ALEX®.

Сходство анализаторов ImmunoCAP® и ALEX® и кожной инъекционной пробы (SPT) было признано существенным для обоих анализаторов. Однако ALEX® показал низкое соответствие в отношении амброзии, полыни и кипариса, вероятно, из-за низкой концентрации аллергенов в экстрактах. Следует отметить, что и ImmunoCAP®, и ALEX® продемонстрировали далеко не полное соответствие с результатами кожных инъекционных проб. В контексте дискуссии между тестированием кожи и тестированием in vitro [10, 11], эти данные вызывают вопросы в отношении чувствительности и состава кожных инъекционных проб и их позиционирования в качестве первого шага в алгоритме диагностики. В литературе сообщается, что чувствительность к кожным инъекционным пробам составляет 70-95%, а специфичность клинически подтвержденных аллергенов воздуха составляет 80-97%, что является гарантией повышения чувствительности SPT до 97-99. Показатели по пищевым аллергенам ниже, чувствительность и специфичность 30-90% и 20-60% соответственно в зависимости от типа аллергена и способа воздействия (экстракт против укола при кожной инъекционной пробе [12, 13].

Таблица 3a

Согласие между кожной инъекционной пробой и ImmunoCAP.

|  | SPT + CAP + | SPT -CAP- | SPT -CAP+ | SPT -CAP- | Пол. согласие | 95% CI | Отр. согласие | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыльца травы | 25 | 2 | 1 | 5 | 0,94 | 0,87-1 | 0,76 | 0,51-1 | 0,71 |
| Полынь | 5 | 2 | 5 | 21 | 0,58 | 0,31-0,86 | 0,85 | 0,75-0,96 | 0,45 |
| Амброзия | 8 | 0 | 6 | 19 | 0,72 | 0,5-0,9 | 0,86 | 0,75-0397 | 0,6 |
| Береза | 18 | 1 | 5 | 9 | 0,85 | 0,74-0,97 | 0,75 | 0,55-0,94 | 0,61 |
| Оливковое дерево | 12 | 1 | 5 | 15 | 0,8 | 0,64-0,95 | 0,83 | 0,7-0,96 | 0,63 |
| Кипарис | 11 | 3 | 3 | 16 | 0,78 | 0,61-0,95 | 0,84 | 0,71-0,96 | 0,62 |
| Пеллиторная трава | 2 | 2 | 1 | 28 | 0,57 | 0,13-1,0 | 0,94 | 0,89-1 | 0,52 |
| Альтернария | 5 | 0 | 1 | 27 | 0,90 | 0,73-1 | 098 | 0,94-1 | 0,89 |
| Dermatoph. Pt. | 16 | 1 | 0 | 6 | 0,96 | 0,91-1 | 0,92 | 0,77-1,1 | 0,89 |
| Dermatoph. Ph. | 15 |  |  | 7 | 0,96 | 0,9-1 | 0,93 |  | 0,9 |
| Всего | 117 | 13 | 27 | 153 | 0,85 | 0,8-0,89 | 0,88 | 0,84-0,92 | 0,73 |

Таблица 3b

Сходство между кожной инъекционной пробой и ALEX.

|  | SPT + CAP + | SPT -CAP- | SPT -CAP+ | SPT -CAP- | Пол, согласие | 95% CI | Отр, согласие | 95% CI | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыльца травы | 22 | 5 | 0 |  | 0,89 | 0,80-0,98 | 0,7 | 0,45-0,95 | 0,61 |
| Полынь | 1 | 6 | 1 |  | 0,22 | 0,13-0,58 | 0,87 | 0,78-0,96 | 0,14 |
| Амброзия | 1 | 6 | 0 |  | 0,4 | 0-0,78 | 0,89 | 0,8-0,97 | 0,33 |
| Береза | 17 | 2 | 3 |  | 0,87 | 0,76-0,98 | 0,81 | 0,65-0,97 | 0,68 |
| Оливковое дерево | 11 | 2 | 4 |  | 0,78 | 0,6-0,95 | 0,84 | 0,71-0,96 | 0,62 |
| Кипарис | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0-0 | 0,73 | 0,59-0,86 | 0 |
| Постенница | 2 | 2 | 0 |  | 0,66 | 0,23-1,1 | 0,96 | 0,92-1 | 0,63 |
| Альтернария | 5 | 0 | 2 | 26 | 0,83 | 0,6-1 | 0,96 | 0,91-1 | 0,79 |
| Dermatoph, Pt, | 15 | 2 | 0 | 6 | 0,93 | 0,85-1 | 0,85 | 0,66-1 | 0,79 |
| Dermatoph, Ph, | 10 | 6 | 0 | 7 | 0,76 | 0,58-0,94 | 0,70 | 0,47-0,92 | 0,50 |
| Всего | 85 | 45 | 10 | 170 | 0,77 | 0,69-0,81 | 0,86 | 0,82-0,89 | 0,62 |

Рис. 1. a. График Альтмана для экстрактов в целом

b. График Альтмана для молекулярных компонентов в целом.

Ось ОХ: среднее между ImmunoCAP и ALEX

Ось ОУ: ImmunoCAP -ALEX

Рис. 2. Обнаружение CCD при пыльцевой аллергии с помощью ImmunoCAP® и ALEX®.

Ось ОУ: Уровень CCD (кЕ/л)

Однако стандартизация основных и второстепенных аллергенных детерминантов, постоянство от партии к партии и использование собственного эталонного материала по-прежнему представляют собой формальную погрешность при интерпретации результатов кожных инъекционных проб. [13-16]. В этом сценарии и на основе наших данных, реализация мультиплексного анализа (включающего в себя как экстракты, так и молекулы) заслуживают, по крайней мере, критического исследования в качестве теста первой линии, в частности, в случае аллергена с низким содержанием (в экстрактах SPT) или слабой стабильностью [11]. Тем не менее, при интерпретации данных важно помнить, что, независимо от метода, демонстрация модели чувствительности к IgE остается лишь доказательством сенсибилизации, пока история болезни не исключит наличие коррелятивных клинических симптомов.

- Межаналитическое количественное сравнение

Межаналитическое количественное сравнение продемонстрировало линейную корреляцию, но с различным распределением по титрам, при этом ALEX недооценивает более высокие уровни и переоценивает низкие титры. Это неудивительно, так как расхождения в значениях IgE между консолидированными анализами уже были продемонстрированы, даже если калибровочные кривые были интерполированы с использованием одного и того же международного стандарта [17, 18].

- Заключение

Наше исследование, насколько нам известно, является первым сообщением о прямом сравнении между мультиплексной платформой – макроскопической матрицей ALEX® и монокомпонентным тестом ImmunoCAP®.

Результаты показали существенное сходство между этими двумя методами, при этом сходство в обнаружении IgE с помощью экстрактов было несколько менее выраженным, чем с помощью молекулярных компонентов, как в случае аллергенов воздуха (летучих аллергенов), так и в случае пищевых аллергенов.

Использование ALEX® для количественного анализа позволяет преодолеть один из основных пределов, установленных для мультиплексных IgE анализов на антитела. Технические особенности, в свою очередь, потенциально могут снизить стоимость инструментария по сравнению с мультиплексными анализаторами первого поколения. С точки зрения исполнения ALEX® усиливает все преимущества технологии мультиплексного анализа. Он представляет собой простой в изучении метод с четким определением факторов, которые могут повлиять на конечный результат. В отличие от ISAC®, который требует трехкратного определения для каждого аллергена, ALEX® требует однократного определения. Вместе с тем, даже несмотря на то, что эта характеристика перед тестированием вызывала опасения, связанные с управлением ошибками и интерпретацией результатов, при сравнении с ImmunoCAP® мы получаем результаты, обеспечивающие существенную согласованность данных.

Тем не менее, значение ALEX® в повседневной клинической практики должно быть подтверждено. В частности, дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию некоторых реагентов, аналитическую чувствительность (в частности, на предел обнаружения), а также диагностическую чувствительность и специфичность. Как уже упоминалось, ограничение по размеру выборки могло бы повлиять на уровень сходства, особенно при оценке одиночного экстракта/молекулярного компонента. Кроме того, следует иметь в виду, что иммунный ответ человека, опосредованный IgE, является поликлональным и подвержен влиянию генетики. Экстракты аллергенов могут быть неоднородными и с трудом поддаваться стандартизации на тонком молекулярном уровне, и, как подчеркнул Mueller [19], рекомбинантные молекулы могут повести себя непредсказуемо. Комплексный анализ очень большого объема данных, полученных путем анализа по меньшей мере 300 различных реагентов, а также оценка компонентов семейного кластера (например, ЛТП, тропомиозины) может помочь уменьшить эту погрешность.

Наличие как экстрактов, так и молекулярных компонентов должно играть определенную роль в облегчении и, возможно, ускорении аналитической работы, однако прежде чем использовать ALEX® в качестве эталонного метода в рамках восходящего анализа (подхода «снизу вверх»), данные должны быть подтверждены в широкомасштабных исследованиях и интерпретированы в свете клинических результатов.

В любом случае, наличие нового мультиплексного анализатора, основанного на достоверных научных данных, дает толчок исследованиям в области молекулярной аллергии.

Финансирование

Данное исследование не получило никаких конкретных грантов от финансирующих организаций в государственном, коммерческом или некоммерческом секторах.

Заявление автора

Мы подтверждаем, что рукопись прочитана и одобрена всеми указанными авторами и что порядок упоминания авторов был одобрен всеми нами. Все авторы подтверждают, что данная статья не рассматривается для публикации где-либо еще. Любой из перечисленных авторов сообщил о конфликте своих интересов в специальной форме.

Выражение благодарности

Мы благодарим д-ра Desré E. Fontana за помощь в переводе данного текста на английский язык.

Ссылки на литературу

- G.W. Canonica, I.J. Ansotegui, R. Pawankar, P. Schmid-Grendelmeier, M. van Hage, C.E. Baena-Cagnani, G. Melioli, C. Nunes, G. Passalacqua, L. Rosenwasser,

H. Sampson, J. Sastre, J. Bousquet, T. Zuberbier, WAO-ARIA-GA2LEN Task Force, K. Allen, R. Asero, B. Bohle, L. Cox, F. de Blay, M. Ebisawa, R. Maximiliano-Gomez, S. Gonzalez-Diaz, T. Haahtela, S. Holgate, T. Jakob, M. Larche, P.M. Matricardi, J. Oppenheimer, L. Poulsen, H.E. Renz, N. Rosario, M. Rothenberg, M. Sanchez- Borges, E. Scala, R. Valenta, A WAO - ARIA - GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics, World Allergy Organ. J. 6 (1) (Oct 3, 2013) 17, https://doi.org/10.1186/1939-4551-6-17.

- D. Villalta, E. Tonutti, N. Bizzaro, I. Brusca, V. Sargentini, R. Asero, M.B. Bilo,

G. Manzotti, F. Murzilli, L. Cecchi, A. Musarra, Recommendations for the use of molecular diagnostics in the diagnosis of allergic diseases, Eur Ann Allergy Clin Immunol 50 (2) (Mar, 2018) 51-58, https://doi.org/10.23822/EurAnnACI.1764- 1489.32 (Epub 2017 Nov 27. Review).

- P.M. Matricardi, J. Kleine-Tebbe, H.J. Hoffmann, R. Valenta, C. Hilger, S. Hofmaier, R.C. Aalberse, I. Agache, R. Asero, B. Ballmer-Weber, D. Barber, K. Beyer, T. Biedermann, M.B. Bilo, S. Blank, B. Bohle, P.P. Bosshard, H. Breiteneder, H.A. Brough, L. Caraballo, J.C. Caubet, R. Crameri, J.M. Davies, N. Douladiris, M. Ebisawa, P.A. EIgenmann, M. Fernandez-Rivas, F. Ferreira, G. Gadermaier, M. Glatz, R.G. Hamilton, T. Hawranek, P. Hellings, K. Hoffmann-Sommergruber, T. Jakob, U. Jappe, M. Jutel, S.D. Kamath, E.F. Knol, P. Korosec, A. Kuehn, G. Lack, A.L. Lopata, M. Makela, M. Morisset, V. Niederberger, A.H. Nowak-W^grzyn, N. G. Papadopoulos, E.A. Pastorello, G. Pauli, T. Platts-Mills, D. Posa, L.K. Poulsen, M. Raulf, J. Sastre, E. Scala, J.M. Schmid, P. Schmid-Grendelmeier, M. van Hage, R. van Ree, S. Vieths, R. Weber, M. Wickman, A. Muraro, M. Ollert, Pediatr. Allergy Immunol. 27 (Suppl. 23) (May, 2016) 1-250.

- G. Melioli, F. Bonifazi, S. Bonini, E. Maggi, M. Mussap, G. Passalacqua, E.R. Rossi, A. Vacca, G.W. Canonica, The ImmunoCAP ISAC molecular allergology approach in adult multi-sensitized Italian patients with respiratory symptoms, Italian Board for ISAC (IBI), Clin. Biochem. 44 (12) (Aug, 2011) 1005-1011, https://doi.org/10. 1016/j.clinbiochem.2011.05.007.

- E. Nettis, F. Bonifazi, S. Bonini, E. Di Leo, E. Maggi, G. Melioli, G. Passalacqua, Senna, M. Triggiani, A. Vacca, G.W. Canonica, Molecular diagnosis and the Italian Board for ISAC, Eur Ann Allergy Clin Immunol 46 (2) (Mar, 2014) 68-73.

- E. Heffler, F. Puggioni, S. Peveri, M. Montagni, G.W. Canonica, G. Melioli, Extended IgE profile based on an allergen macroarray: a novel tool for precision medicine in allergy diagnosis, World Allergy Organ. J. 11 (1) (Apr 26, 2018) 7.

- E. Scala, D. Villalta, An atlas of IgE sensitization patterns in different Italian areas, A Multicenter, Cross-sectional Study, vol. 50 (5), Sep, 2018, pp. 217-225, , https:// doi.org/10.23822/EurAnnACI.1764-1489.67.

- W. Hemmer, F. Altmann, F. Holzweber, C. Gruber, F. Wantke, S. Whorl, ImmunoCAP cellulose displays cross-reactive carbohydrate determinant (CCD) epitopes and can cause false-positive test results in patients with high anti-CCD IGE antibody levels, J. Allergy Clin. Immunol. 141 (1) (Jan, 2018) 372-381.e3, https:// doi.org/10.1016/j.jaci.2017.04.028 (Epub 2017 May 12).

- R.L.M. Griffiths, T. El-Shanawany, S.R.A. Jolles, C. Selwood, A.G. Heaps, E.M. Carne, P.E. Williams, Comparison of the performance of skin prick, ImmunoCAP, and ISAC tests in the diagnosis of patients with allergy, Int. Arch. Allergy Immunol. 172 (4) (2017) 215-223, https://doi.org/10.1159/000464326.

- D. Larenas-Linnemann, J.A. Luna-Pech, R. Mosges, Debates in allergy medicine: allergy skin testing cannot be replaced by molecular diagnosis in the near future, World Allergy Organ. J. 10 (1) (Sep 19, 2017) 32, https://doi.org/10.1186/s40413- 017-0164-1.

- E. Jensen-Jarolim, A.N. Jensen, G.W. Canonica, Debates in allergy medicine: molecular allergy diagnosis with ISAC will replace screenings by skin prick test in the future, World Allergy Organ. J. 10 (1) (Sep 19, 2017) 33, https://doi.org/10.1186/ s40413-017-0162-3.

- M.E. Conte, Cutireazioni, G. Passalacqua di, A. De Paulis, C. Incorvaia (a cura di) (Eds.), Allergologia e Immunologia Clinica, Pacini Editore, 2016, pp. 77-82.

- L. Heinzerling, A. Mari, K.C. Bergmann, M. Bresciani, G. Burbach, U. Darsow, S. Durham, W. Fokkens, M. Gjomarkaj, T. Haahtela, A.T. Bom, S. Wohrl, G. Maibach, R. Lockey, The skin prick test - European standards, Clin. Transl. Allergy 3 (1) (Feb 1, 2013) 3, https://doi.org/10.1186/2045-7022-3-3.

- B. Brunetto, R. Tinghino, M.C. Braschi, L. Antonicelli, C. Pini, P. Iacovacci, Characterization and comparison of commercially available mite extracts for in vivo diagnosis, Allergy. 65 (2) (Feb, 2010) 184-190, https://doi.org/10.1111/j.1398- 9995.2009.02150.x.

- A. Casset, A. Mari, A. Purohit, Y. Resch, M. Weghofer, R. Ferrara, W.R. Thomas, C. Alessandri, K.W. Chen, F. de Blay, R. Valenta, S. Vrtala, Varying allergen composition and content affects the in vivo allergenic activity of commercial Dermatophagoides pteronyssinus extracts, Int. Arch. Allergy Immunol. 159 (3) (2012) 253-262, https://doi.org/10.1159/000337654 (Epub 2012 Jun 21).

- R. Asero, E. Scala, D. Villalta, V. Pravettoni, A. Arena, L. Billeri, G. Colombo, G. Cortellini, F. Cucinelli, M.L. De Cristofaro, L. Farioli, E. Iemoli, F. Lodi Rizzini, R. Longo, L. Losappio, D. Macchia, G. Maietta, P. Minale, F. Murzilli, F. Nebiolo, E.A. Pastorello, M.T. Ventura, S. Voltolini, S. Amato, G. Mistrello, Shrimp allergy: analysis of commercially available extracts for in vivo diagnosis, J Investig Allergol Clin Immunol 27 (3) (2017) 175-182, https://doi.org/10.18176/jiaci.0127 (Epub 2016 Dec 13).

- M. Ollert, S. Weissenbacher, J. Rakoski, J. Ring, Allergen-specific IgE measured by a continuous random-access immunoanalyzer: interassay comparison and agreement with skin testing, Clin. Chem. 51 (7) (2005 Jul) 1241-1249 (Epub 2005 May 19).

- J. Wang, J.H. Godbold, H.A. Sampson, Correlation of serum allergy (IgE) tests performed by different assay systems, J. Allergy Clin. Immunol. 121 (5) (May, 2008) 1219-1224, https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.12.1150 (Epub 2008 Feb 19).

- G.A. Mueller, Contributions and future directions for structural biology in the study of allergens, Int. Arch. Allergy Immunol. 174 (2) (2017) 57-66, https://doi.org/10. 1159/000481078.